Научно-производственная фирма "МЕТА"

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ  МногокомпонентныЕ

## "АВТОТЕСТ–02.02   "

## "АВТОТЕСТ–02.03   "

ПАСПОРТ

М 247. 300.00 ПС

1  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

1.1 Измеряемые  компоненты,  диапазоны  измерений,  цена единицы наименьшего разряда,  пределы  допускаемой основной погрешности приведены в табл.1а – для 0 класса, 1б –для 1 класса.

Таблица 1а – 0 класс

| Измеряемый компонент | Диапазон измерений | Цена деления | Участок диапазона измерений | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абсолют-ная | Относи-тельная |
| Углеводороды* | 0..2000 млн-1 | 1 млн-1 | 0..200 млн-1 200..2000 млн-1 | ( 10 млн-1 --- | --- ( 5 % |
| Оксид углерода | 0..5 % | 0.01% | 0..1 % 1..5 % | ( 0.03 % --- | --- ( 3 % |
| Диоксид углерода | 0..16 % | 0.01 % | 0..12.5 % 12.5..16 % | ( 0.5 % --- | --- ( 4 % |
| Кислород | 0..21 % | 0.1 % | 0..3.3 % 3.3..21 % | ( 0.1% --- | --- ( 3 % |
| Окислы азота | 0..5000 млн-1 | 10 млн-1 | 0..1000 млн-1 1000..5000 млн-1 | ( 50 млн-1 --- | --- ( 5 % |
| (-параметр** | 0,5-2,00 | 0.001 |  | не нормируется |
| Частота оборотов | 0..8000 мин-1 | 10 мин-1 | 0..390 мин-1 400..8000 мин-1 | ( 10 мин-1 --- | --- (2.5 % |
| Температура масла | 20..125 оС | 1 оC | 20..125 оС | ( 2.0 оC | --- |

* 	данные по углеводородам приведены в пересчете на гексан.

** 	(-параметр рассчитывается при одновременном выполнении

следующих условий:

-содержание кислорода в измеряемой смеси меньше 10% и

-содержание диоксида углерода в измеряемой смеси больше 5%.

Таблица 1б – I класс

| Измеряемый компонент | Диапазон измерений | Цена деления | Участок диапазона измерений | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абсолютная | относитель-ная |
| Углеводороды | 0-2000 млн-1 | 1 млн-1 | 0 ( 240 млн-1 240(-2000 млн-1 | ( 12 млн-1 -- | -- ( 5% |
| Оксид углерода | 0 ( 5% | 0,01% | 0 ( 1,5% 1,5(5% | ( 0,06% -- | -- ( 4% |
| Диоксид углерода | 0(16 % | 0,1 % | 0 ( 12,5% 12,5(16% | ( 0,5% -- | _ ( 4% |
| Кислород | 0(21 % | 0,1 % | 0 ( 2,5% 2,5 ( 21% | ( 0,1% -- | _ ( 4% |
| Окислы азота | 0-5000 млн-1 | 10 млн-1 | 0 ( 1000 млн-1 1000(-5000 млн-1 | ( 50 млн-1 -- | -- ( 5% |
| (-параметр | 0,5-2,00 | 0,001 |  | не нормируется |
| Частота оборотов | 0-5000 5000-8000 мин-1 | 10 100 мин-1 | 0 – 8000 мин-1 |  | (2,5% |
| Температура масла | 20(125°С | 1°С | 20(125°С | (2,0°С |  |

Электропитание прибора

– от сети постоянного тока напряжением, В                          (12,6±2)

Мощность, потребляемая прибором, не более, Вт                      25

Время прогрева прибора не более 30 мин.

Время установления показаний, с, не более:

- СО, СН, СО2                                                                                30

- О2  , NOх                                                                                             60

Габаритные размеры

приборного блока, мм, не более                                        350х160х340

Масса приборного блока, кг, не более                                            5,5

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки прибора соответствует таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол, шт. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| Приборный блок “АВТОТЕСТ” |  | 1 |  |
| Пробозаборник | М 047.500.00 | 1 |  |
| Патрон фильтра грубой очистки с фильтрующим агентом | М 008.02.100.00 | 1 |  |
| Блок питания | М 055.000.00-05 | 1 |  |
| Фильтр очистки газа (каплеуловитель) | М 047.640.00 | 1 |  |
| Пробозаборная трубка (6000 мм) |  | 1 |  |
| Трубка Т1 (50 мм) | ПХВ 4х1,5 | 1 |  |
| Трубка Т2 (50 мм) | ПХВ 4х1,5 | 1 |  |
| Трубка Т3 (100 мм) | ПХВ 4х1,5 | 1 |  |
| Трубка Т4 (100 мм) | ПХВ 4х1,5 | 1 |  |
| Трубка Т5 (2000 мм) | ПХВ 4х1,5 | 1 |  |
| Кабель питания К1 | М 047.805.00-01 | 1 |  |
| Датчик тахометра | М 046.000.00 | 1 |  |
| Датчик температуры масла | М 057.630.00 | 1 |  |
| Кабель связи с ПЭВМ | М 008.10.000.00-07 | 1 | По заказу |
| ПО «АВТОТЕСТ» на диске |  | 1 | По заказу |
| Комплект запасных частей |
| Патрон фильтра грубой очистки с фильтрующим агентом | М 008.02.100.00 | 2 |  |
| Фильтр тонкой очистки (диск) | М 047.600.04 | 100 |  |
| Фильтр тонкой очистки газа GB702 | М 008.60.000.00 | 8 |  |
| Фильтр тонкой очистки газа GB 202 |  | 2 |  |
| Объемный фильтр | М 047.630.04 | 4 |  |
| Фильтрующий агент | ГОСТ 5937-68 | 2 комп. |  |
| Отвертка | М 008.00.000.02-01 | 1 |  |
| Кабель заземления |  | 1 |  |
| Термобумага Ø50мм |  | 1 рулон | По заказу |
| Комплект эксплуатационных документов |
| Паспорт | М 247.300.00 ПС | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 247.300.00 РЭ | 1 |  |
| Методика поверки прибора | МП РТ АПМ 20-2010 | 1 |  |

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы  не менее  4 лет.

Средняя наработка на отказ -   не менее  10000 час.

3.1 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует  соответствие требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения  и эксплуатации.

3.1.2 Гарантийный срок службы устанавливается 12 месяцев со дня продажи прибора.

3.1.3 Гарантийный  срок  хранения  6  месяцев со дня изготовления.

3.1.4 В   течение  гарантийного   срока  предприятие   - изготовитель безвозмездно ремонтирует  или заменяет прибор  и его части по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт   изделия   в   течение   послегарантийного  срока  осуществляется  предприятием-изготовителем  с  оплатой  стоимости потребителем.

4  КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант внутренней упаковки – ГОСТ 9.014-78 для изделий группы III-1, вариант В3-10. |  |  |

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Газоанализатор многокомпонентный «АВТОТЕСТ – 02.___   »

М 247.300.00___ №______________

Упакован________________21298618_____________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________      ___________________      __________________

должность                     личная подпись            расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Газоанализатор многокомпонентный «АВТОТЕСТ – 02.___    »

М 247.300.00___  заводской номер _____  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями   государственных стандартов,  действующей технической документацией  и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП_______________                      _______________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

7.1 Прибор следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией по ГОСТ 15150, условия хранения 2 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 30 ºС.

7.2 Срок хранения прибора без переконсервации 6 месяцев. По истечении срока хранения прибор подлежит переконсервации.

7.3 Консервация прибора производится по ГОСТ 9.014-78 для изделий группы III-1, вариант В3-10.

7.4 Прибор транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 12997.

7.5 Условия транспортирования прибора в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 30 ºС.

7.6 Вариант упаковки ВУ-IIIA по ГОСТ 23216-78.

.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

8.1 В случае отказа прибора или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

Все представленные рекламации регистрируются потребителем в таблице:

| Дата отказа или возник- новение неисп- равности | Коли- чество часов работы прибора до воз- никнове- ния неисп- равности | Краткое содержание неисправности | Дата направ- ления рекла- мации | Меры, приня- тые по рекла- мации | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рекламации следует направлять по адресу:

- НПФ "Мета",

г.Жигулевск, Самарской обл., ул.Радиозаводская, 1, а/я 25

тел: (84862) 2-18-55, 2-39-48

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТАБЛИЦА ПОВЕРКИ

газоанализатора многокомпонентного "АВТОТЕСТ"

| N прибора | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

Завод-изготовитель-  ООО НПФ "Мета", г. Жигулевск,

Самарской обл., ул. Радиозаводская, 1, а/я 25

тел: (84862) 2-18-55, 2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:             ГАЗОАНАЛИЗАТОР МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ "АВТОТЕСТ - 02.____    "

___________ТУ 43-2131-047-21298618-2005_________________

номер ТУ

Номер и дата выпуска____________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретены___________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию___________________________________

дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

____ООО НПФ «МЕТА»__________города___Жигулевска______

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

Владельца